- Y系列压力表

压力表是目前最常用的压力测量与控制仪表之一，该产品的测量系统由接头与弹簧管组成，由于被测压力的变化使弹簧管自由端产生位移，借连杆带动扇形传动齿轮端部的指针旋转，在度盘指示相应的压力数值。

- 型号与规格

| 型号 | 规格 | 精度 | 螺纹 |
| --- | --- | --- | --- |
| Y-XXX（表盘直径，如40，50，60，75，100，150，250） -（忽略为普通压力表径向，Z为轴向） -T（表盘带边） -N（耐震） -B（全不锈钢） -J（电接点压力表） -A（氨用压力表） -F（防腐蚀） -M（隔膜压力表） -E（膜盒压力表） -Y（远传压力表） -G（精密压力表） -C（船用压力表） | 0.1mpa 0.16mpa 0.25mpa 0.4mpa 0.6mpa 1mpa 1.6mpa 2.5mpa 4mpa 6mpa 10mpa 16mpa 25mpa 40mpa 60mpa 100mpa -0.1-0MPA -0.1-0.06MPA -0.1-0.15MPA -0.1-0.3MPA -0.1-0.5MPA -0.1-0.9MPA -0.1-1.5MPA -0.1-2.4MPA | 2.5 1.5 | G1/4 NPT1/4 PT1/4 M14*1.5 G1/8 NPT1/8 PT1/8 M10*1 G1/2 NPT1/2 PT1/2 M20*1.5 |

使用环境条件：-40~70℃，相对湿度不大于85%

温度影响：不大于0.4%/10℃（使用温度偏离20±5℃）

产品种类

- 普通压力表：

普通压力表适用于测量无爆炸危险、不结晶、不凝固及对钢、铜合金不起腐蚀作用的液体、蒸汽和气体等介质的压力。YC-60、YC-100、YC-150为船用压力表。

- 耐震压力表

耐震压力表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘) 和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成，它的外壳为气密型结构，能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入，同时耐震压力表在外壳内填充阻尼液(一般为硅油或甘油)的仪表，能够抗工作环境振动和减少介质压力的脉动影响。

- 不锈钢压力表

不锈钢压力表为全不锈钢结构，被广泛应用于石油、化工、化纤、冶金、电站等工业部门对耐蚀、抗振要求较高的工艺流程中各种流体介质的压力测量。仪表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动机构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。外壳为气密型结构，能有效地保护内部机件免受环境影响和污秽侵入。对于在外壳内充液(一般为硅油或甘油)的仪表，能够抗工作环境振动较剧和减少介质压力的脉动影响。

不锈钢压力表的导压系统及外壳等材质

| 零件名称 | 材 料 牌 号 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Y-60B | Y-100B、Y-150B |
| 接头 | 0Cr18Ni9(304) | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
| 弹簧管 | 0Cr18Ni9 Ti(321) | 0Cr17Ni12Mo2(316) |
| 外壳 | 0Cr18Ni9 |  |

使用注意事项

- 仪表使用环境温度为-40~70℃，相对湿度不大于80%，如偏离正常使用温度20±5℃时，须计入温度附加误差。

- 仪表应尽量垂直安装，如有倾斜，倾斜度一般不大于30°，并力求与测定点保持同一水平，如相差过高须计入液柱所引起的附加误差。测量气体时可不必考虑。安装时将表壳后部防爆口阻塞，以免影响防爆性能。

- 仪表正常使用的测量范围：在静压下不超过测量上限的3/4，在波动下不应超过测量上限的2/3。在上述两种压力情况下大压力表测量最低都不应低于下限的1/3，测量真空时真空部分全部使用。

- 使用时如遇到仪表指针失灵或内部机件松动、不能正常工作等故障时应进行检修，或联系生产厂家维修。

- 安装前应核对仪表的型号、规格、精度等级是否符合仪表使用要求。检查仪表的接头螺纹和安装的阴螺纹是否一致。

- 安装后，在无压力的情况下，观测指针是否在零位或紧靠盘止钉，否则不宜使用。

- 测量蒸汽压力时，压力表下端应装有环形管，使用中由水来传递蒸汽压力，以免高温蒸汽冲入弹簧管内，影响仪表精度，或不慎使焊锡熔化，造成仪表测漏，发生事故或烫伤人。